Комплект лекций по дисциплине «Основы метрологии и поверки КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (повышения квалификации на 6-7 разряды)

Лекция 1. Основы метрологии: виды измерений, погрешности, классы точности

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: формирование базовых знаний о метрологии, видах и методах измерений, погрешностях и классах точности, необходимых для наладчика КИПиА

1.1. Виды и методы измерений, применяемые при наладке КИПиА

Измерение — совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу величины, обеспечивающих нахождение соотношения измеряемой величины с её единицей и получение значения этой величины. По способу получения результата измерения делятся на прямые (значение величины находят непосредственно по показаниям прибора), косвенные (значение находят на основании известной зависимости между искомой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям) и совместные (одновременное измерение двух и более неодноимённых величин для нахождения зависимости между ними).

При наладке КИПиА применяются все виды измерений. Прямые измерения — измерение давления манометром, температуры термометром, тока амперметром. Косвенные — определение расхода по перепаду давления на сужающем устройстве, определение мощности по напряжению и току. Совместные — определение зависимости термо-ЭДС термопары от температуры. Методы измерений: непосредственно оценки (по отсчётному устройству), сравнения с мерой (нулевой, дифференциальный, замещения).

Наладчик КИПиА должен выбирать метод измерения, обеспечивающий требуемую точность при минимальных затратах времени. При поверке и калибровке приборов предпочтителен метод непосредственного сличения с эталоном, при наладке сложных измерительных систем — метод сравнения с мерой.

1.2. Погрешности измерений и их классификация

Погрешность измерения — отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины. По характеру проявления погрешности делятся на систематические (остаются постоянными или закономерно изменяются) и случайные (изменяются случайным образом). Систематические погрешности могут быть выявлены и исключены введением поправок, а случайные — только оценены статистическими методами. Промахи (грубые погрешности) возникают из-за ошибок оператора и исключаются из результатов.

По форме выражения погрешности бывают абсолютными (Δ = Xизм − Xист, выражены в единицах измеряемой величины), относительными (δ = Δ/X × 100%, выражены в процентах) и приведёнными (γ = Δ/XN × 100%, где XN — нормирующее значение, обычно диапазон измерения). Приведённая погрешность положена в основу определения классов точности средств измерений.

При наладке КИПиА наладчик оценивает погрешности каждого элемента измерительного канала и суммарную погрешность канала. Суммарная погрешность вычисляется как корень квадратный из суммы квадратов отдельных погрешностей (при условии их независимости). Наладчик стремится минимизировать погрешности правильной настройкой приборов, калибровкой и устранением систематических составляющих.

1.3. Классы точности средств измерений и их обозначение

Класс точности — обобщённая характеристика средства измерений, определяющая пределы допускаемых основных и дополнительных погрешностей. Классы точности устанавливаются ГОСТ 8.401-80 и обозначаются: числом (0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0) — для приведённой погрешности; числом с процентами (0,05%; 0,1%) — для относительной погрешности; дробью (0,02/0,01) — для относительной погрешности, зависящей от значения измеряемой величины.

Приборы класса 0,05 и 0,1 применяются как образцовые при поверке, класса 0,2 и 0,5 — для точных технических измерений при наладке, класса 1,0 и 1,5 — для рабочих измерений на технологических объектах. Класс точности определяет не точность конкретного прибора, а гарантированные границы погрешности. Реальная погрешность исправного прибора не должна превышать значения, определяемого классом точности.

Наладчик КИПиА должен знать классы точности настраиваемых приборов и используемых эталонов. Соотношение погрешностей образцового и поверяемого приборов должно быть не менее 1:3 (предпочтительно 1:5). Наладчик не может поверять прибор класса 0,5 с помощью эталона класса 1,0 — погрешность эталона соизмерима с допуском поверяемого прибора.

| Класс точности | Погрешность (%) | Тип прибора | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | ±0,05 | Образцовый манометр | Поверка рабочих СИ |
| 0,1 | ±0,1 | Цифровой мультиметр | Лабораторные измерения |
| 0,25 | ±0,25 | Преобразователь давления | Технологический контроль |
| 0,5 | ±0,5 | Технический манометр | Промышленные измерения |
| 1,0 | ±1,0 | Термопара | Общий контроль температуры |
| 1,5 | ±1,5 | Технический термометр | Вспомогательные измерения |

Таблица 2. Классы точности средств измерений КИПиА

| Вид поверки | Основание | Орган поверки | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Первичная | Выпуск из производства | ЦСМ или аккредитованная организация | При выпуске |
| Периодическая | Истечение межповерочного интервала | ЦСМ | По графику (1-2 года) |
| Внеочередная | Повреждение, ремонт, сомнение в точности | ЦСМ | По необходимости |
| Инспекционная | Проверка состояния СИ | Ростехрегулирование | При проверке |
| Экспертная | Разрешение споров | ЦСМ | По заявке |

Таблица 1. Виды и методы поверки средств измерений

Рисунок 1. Снижение погрешности приборов после поверки и наладки

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. В чём отличие прямых измерений от косвенных? Приведите примеры из практики наладчика КИПиА.

2. Как классифицируются погрешности по характеру проявления и как с ними бороться при наладке?

3. Что такое приведённая погрешность и для чего она используется?

4. Как обозначаются классы точности средств измерений по ГОСТ 8.401-80?

5. Почему погрешность образцового прибора должна быть как минимум в 3 раза меньше погрешности поверяемого?

Лекция 2. Поверка и калибровка средств измерений. Межповерочные интервалы

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение порядка проведения поверки и калибровки средств измерений, а также принципов установления межповерочных интервалов

2.1. Поверка средств измерений: виды, порядок проведения и оформление результатов

Поверка средств измерений — совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям. Поверка является обязательной для средств измерений, применяемых в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений (торговля, здравоохранение, охрана окружающей среды, безопасность труда, оборона). Поверка проводится аккредитованными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Виды поверки: первичная (при выпуске из производства или после ремонта), периодическая (по истечении межповерочного интервала), внеочередная (при повреждении знака поверки, утрате свидетельства, при вводе в эксплуатацию после длительного хранения), инспекционная (при метрологическом надзоре). При наладке КИПиА наладчик проверяет наличие действующего свидетельства о поверке или поверительного клейма на каждом средстве измерений.

Порядок поверки включает: внешний осмотр, опробование, определение основной погрешности, определение вариации показаний, проверку соответствия метрологических характеристик установленным требованиям. Результаты поверки оформляются протоколом, на основании которого выдаётся свидетельство о поверке или наносится поверительное клеймо. При отрицательных результатах — извещение о непригодности, и средство измерений к применению не допускается.

2.2. Калибровка средств измерений: отличие от поверки, порядок проведения

Калибровка средства измерений — совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений, не входящего в сферу государственного регулирования. В отличие от поверки, калибровка является добровольной процедурой и проводится по инициативе владельца средства измерений для обеспечения доверия к результатам измерений.

Калибровка выполняется калибровочными лабораториями, аккредитованными в национальной системе аккредитации, или собственными калибровочными службами предприятий. При калибровке определяются фактические значения метрологических характеристик без вынесения вердикта о соответствии или несоответствии. Результаты калибровки оформляются сертификатом калибровки с указанием калибровочной характеристики и неопределённости измерения.

Наладчик КИПиА выполняет калибровку приборов при наладке измерительных каналов, определяя действительные значения погрешности и при необходимости вводя поправки. Калибровка отличается от поверки тем, что при калибровке допускается использование прибора с погрешностью, превышающей класс точности, если это допустимо для конкретного технологического процесса. Решение о пригодности принимает владелец прибора.

2.3. Межповерочные интервалы и их определение

Межповерочный интервал (МПИ) — промежуток времени или наработка между двумя последовательными поверками средства измерений. МПИ устанавливается при утверждении типа средства измерений и указывается в описании типа. Типичные значения МПИ: для рабочих средств измерений — 1–2 года, для образцовых — 1 год, для эталонов — 1 год. МПИ может быть изменён по результатам анализа надёжности средства измерений.

Критерием для назначения МПИ является вероятность безотказной работы средства измерений в течение интервала с вероятностью не менее 0,95 (для рабочих СИ) или 0,98 (для образцовых СИ). При этом отказом считается выход метрологических характеристик за установленные нормы. Если за МПИ забраковывается более 5% приборов, интервал следует сократить; если менее 1% — можно увеличить.

Наладчик КИПиА должен контролировать сроки поверки используемых эталонов и рабочих средств измерений. Применение средств измерений с истёкшим МПИ не допускается. При наладке ответственных измерительных каналов (коммерческий учёт, безопасность) наладчик обязан проверить действительность свидетельств о поверке на все элементы канала. Данные о поверке заносятся в график поверки предприятия.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. В чём отличие поверки от калибровки средств измерений?

2. Какие виды поверки существуют и в каких случаях проводится внеочередная поверка?

3. Каков порядок проведения периодической поверки средства измерений?

4. Что такое межповерочный интервал и от чего зависит его продолжительность?

5. Почему применение средств измерений с истёкшим межповерочным интервалом не допускается при наладке?

Лекция 3. Нормативная база поверочной деятельности: ГОСТ 8.009, Закон об обеспечении единства измерений

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей поверочную деятельность и обеспечение единства измерений в Российской Федерации

3.1. Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» является основным нормативным документом, регулирующим отношения в области обеспечения единства измерений в РФ. Закон определяет сферы государственного регулирования: здравоохранение, ветеринария, охрана окружающей среды, безопасность труда, торговля, государственные учётные операции, оборона, геодезия и другие. В этих сферах применение поверенных средств измерений обязательно.

Закон устанавливает следующие формы государственного регулирования: утверждение типа средств измерений, поверка средств измерений, метрологическая экспертиза, государственный метрологический надзор, аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение поверки. Утверждение типа проводится Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и подтверждается сертификатом об утверждении типа.

Наладчик КИПиА должен знать требования Закона № 102-ФЗ для правильного оформления документации на наладочные работы. При приёмке приборов в наладку наладчик проверяет: наличие сертификата об утверждении типа, наличие действующего свидетельства о поверке, соответствие типа прибора проектной документации. Нарушение требований Закона может повлечь административную ответственность.

3.2. ГОСТ 8.009-84 «ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений»

ГОСТ 8.009-84 устанавливает номенклатуру метрологических характеристик (МХ), которые нормируются для средств измерений, и формы их представления. К основным нормируемым МХ относятся: характеристика систематической составляющей погрешности; характеристика случайной составляющей погрешности; вариация показаний; динамические характеристики; функции влияния внешних факторов (температуры, влажности, вибрации, электромагнитных полей).

Погрешность средства измерений нормируется в виде пределов допускаемой основной погрешности (при нормальных условиях) и пределов допускаемых дополнительных погрешностей (при отклонении влияющих величин от нормальных значений). Нормальные условия: температура 20±5°C, относительная влажность 30–80%, атмосферное давление 84–106 кПа, отсутствие вибрации и электромагнитных полей. При наладке КИПиА наладчик должен обеспечивать нормальные условия или вводить поправки.

ГОСТ 8.009-84 определяет также способы нормирования: в виде абсолютной, относительной или приведённой погрешности; в виде функции влияния; в виде интервалов, в которых погрешность находится с заданной вероятностью. Наладчик использует нормированные МХ для расчёта суммарной погрешности измерительного канала и определения пригодности прибора к применению в конкретных условиях.

3.3. Аккредитация поверочных лабораторий и требования к эталонной базе

Аккредитация поверочных лабораторий проводится в соответствии с законодательством РФ о национальной системе аккредитации. Критериями аккредитации являются: наличие квалифицированного персонала, аттестованного в установленном порядке; наличие эталонов и вспомогательного оборудования, поверенных и внесённых в Государственный реестр; наличие помещений, отвечающих требованиям нормативных документов; наличие документированных процедур поверки.

Эталонная база поверочной лаборатории строится по принципу передачи размера единицы от государственного эталона через вторичные и рабочие эталоны к поверяемым средствам измерений. Поверочная схема устанавливает порядок передачи размера единицы и соотношение погрешностей между ступенями. Соотношение погрешностей эталона и поверяемого СИ должно быть не хуже 1:3, а для точных измерений — 1:5.

Наладчик КИПиА, выполняющий поверку на предприятии, должен иметь аттестат поверителя, знать методики поверки конкретных типов приборов, уметь работать с эталонными средствами измерений и правильно оформлять результаты поверки. Наладчик несёт персональную ответственность за достоверность результатов поверки и правильность принятия решения о пригодности или непригодности средства измерений.

Вопросы для повторения (Лекция 3):

1. Какие сферы деятельности подпадают под государственное регулирование обеспечения единства измерений?

2. Перечислите формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений.

3. Какие метрологические характеристики средств измерений нормируются по ГОСТ 8.009-84?

4. Что такое нормальные условия измерений и почему наладчик должен их обеспечивать?

5. Каковы критерии аккредитации поверочной лаборатории?