Комплект лекций по дисциплине «Общая технология производства»
для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Продолжительность: 1 академический час.
Цель лекции: Углубить и систематизировать знания слесаря КИПиА высокого разряда о современных технологических процессах изготовления, ремонта и модернизации элементов контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Рассмотреть прецизионные методы сварки, пайки, механической обработки, а также аддитивные технологии и контроль качества применительно к деталям, работающим в условиях высоких давлений, температур и агрессивных сред.

Введение

Для слесаря КИПиА 4–6 разряда общая технология производства перестаёт быть сугубо ознакомительной дисциплиной – она становится инструментом для обоснованного выбора способа восстановления детали, оценки качества ремонта и понимания конструктивных особенностей приборов. Работник данного уровня квалификации обязан не только знать основные технологические процессы (сварку, пайку, резку, механическую обработку), но и уметь выбирать оптимальный метод в зависимости от материала, геометрии и условий эксплуатации узла, а также контролировать качество выполнения операций с использованием измерительного оборудования.

Особое значение приобретают прецизионные технологии: аргонодуговая сварка тонкостенных сильфонов, пайка в печах с контролируемой атмосферой, лазерная и плазменная резка коррозионно-стойких сталей, а также применение аддитивных технологий для изготовления сложных прототипов и нестандартных деталей (кронштейнов, переходников). Лекция построена с учётом требований профессионального стандарта и типовых программ повышения квалификации для разрядов 4–6.

1. Прецизионные методы сварки в производстве и ремонте КИПиА

Традиционная ручная дуговая сварка (ММА) в чистом виде редко применяется к ответственным узлам КИПиА из-за высокого тепловложения, разбрызгивания и трудности контроля зоны термического влияния. Для деталей датчиков, сильфонных блоков, мембран и герметичных корпусов используются специализированные методы.

1.1. Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (TIG)

Метод TIG (Tungsten Inert Gas) обеспечивает высокое качество шва и минимальные деформации. Применяется для:

- Сварки корпусов датчиков давления из нержавеющих сталей (12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т).

- Восстановления импульсных трубок (диаметром 6–12 мм) после механических повреждений.

- Герметизации сильфонных узлов (толщина стенки 0,1–0,3 мм) – сварка осуществляется импульсным током с частотой 50–100 Гц для минимизации прожогов.

Ключевые параметры для тонкостенных деталей:

- Сила тока: 15–60 А (в зависимости от толщины).

- Диаметр вольфрамового электрода: 1,0–1,6 мм.

- Расход аргона: 6–10 л/мин.

- Применение присадочной проволоки того же химического состава, что и основной металл.

Контроль качества: визуальный и измерительный контроль (отсутствие трещин, пор, подрезов). Для герметичных узлов – пневмоиспытания давлением 1,25 от рабочего с мыльным раствором или масс-спектрометрический контроль течи (чувствительность до 10⁻⁹ м³·Па/с).

1.2. Микроплазменная сварка

Используется для соединения сверхтонких (менее 0,1 мм) металлических мембран и термопарных гильз. Плазменная дуга стабилизируется узким соплом, что позволяет получить пятно нагрева диаметром 0,5–1 мм. Преимущества: минимальная зона термического влияния, отсутствие деформаций, возможность сварки разнородных материалов (например, никель – нержавеющая сталь).

1.3. Лазерная сварка

В ремонтных подразделениях, оснащённых импульсными лазерными установками (Nd:YAG или волоконные лазеры), применяется для:

- Восстановления геометрии изношенных посадочных мест (например, направляющих золотников) путём наплавки порошковых сплавов.

- Герметизации корпусов интеллектуальных датчиков без повреждения внутренней электроники.

- Приварки тензорезисторов к упругим элементам.

Преимущества: минимальный нагрев детали (температура в зоне сварки не превышает 200 °C на расстоянии 2 мм от шва), высокая повторяемость, возможность автоматизации.

Таблица 1 – Сравнение методов сварки, применяемых при ремонте КИПиА

| Метод сварки | Минимальная толщина, мм | Зона термического влияния, мм | Герметичность | Применение в КИПиА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIG (аргон) | 0,3 | 2–5 | Высокая | Корпуса, трубки, сильфоны (≥0,3 мм) |
| Микроплазменная | 0,05 | 0,5–1 | Очень высокая | Мембраны, гильзы термопар |
| Лазерная импульсная | 0,02 | 0,1–0,3 | Высокая | Наплавка, герметизация, тензодатчики |
| ММА (ручная дуговая) | 2 | 10–20 | Средняя | Вспомогательные конструкции (кронштейны) |

2. Пайка и лужение в системах КИПиА: прецизионные методы

Пайка остаётся основным способом соединения проводников, клемм и тонкостенных трубок в КИПиА. Для высоких разрядов важно знание особенностей пайки специальными припоями и защитных атмосфер.

2.1. Пайка твердыми и мягкими припоями

- Мягкие припои (оловянно-свинцовые ПОС-61, бессвинцовые SAC305) – для соединения медных проводов, лужения контактов, пайки клемм датчиков. Температура 180–250 °C.

- Твердые (серебряные) припои (ПСр-45, ПСр-70) – для пайки импульсных трубок из нержавеющей стали, восстановления резьбовых соединений, герметизации капилляров. Температура 600–800 °C. Требуют применения флюсов на основе буры или активных газовых сред.

Особенности пайки в КИПиА:

- При пайке термопарных проводов (хромель-алюмель) необходимо использовать припой, не создающий паразитной термо-ЭДС (рекомендуется ПСр-45 или специальный припой для термопар).

- Для пайки керамических выводов (например, гермовводов датчиков) применяют металлизацию (вжигание молибденово-марганцевого слоя) с последующей пайкой серебряным припоем.

2.2. Пайка в контролируемой атмосфере (печная пайка)

Используется в условиях ремонтных мастерских при восстановлении сильфонных узлов и мембранных блоков. Детали помещаются в печь с водородной или аргонной атмосферой, что исключает окисление и позволяет получить равномерный по всей поверхности шов. Преимущества: отсутствие флюсов, высокая чистота соединения, возможность одновременной пайки нескольких узлов.

Контроль качества паяных соединений: металлографический анализ (отсутствие пор и непропаев), пневмоиспытания, рентгеновский контроль для ответственных узлов.

3. Технологии термической и механической резки для подготовки элементов КИПиА

Слесарь высокого разряда должен уметь выбирать метод резки в зависимости от материала, требуемой точности и состояния детали (установлена на объекте или демонтирована).

3.1. Плазменная резка

Для фигурной резки листов из нержавеющей стали, алюминия и меди (толщина 0,5–50 мм) применяется плазменная резка. В отличие от газовой, она не требует предварительного подогрева и обеспечивает меньшую зону термического влияния. В условиях монтажа КИПиА используется для:

- Вырезания отверстий в панелях щитов под приборы.

- Изготовления крепёжных деталей (кронштейнов, хомутов) из листового проката.

- Разделки трубных заготовок большого диаметра (более 50 мм).

Режимы для нержавеющей стали толщиной 3 мм: сила тока 30–40 А, давление плазмообразующего газа (воздух или аргон) 0,5–0,6 МПа, скорость резки 1–2 м/мин. Точность реза ±0,5 мм.

3.2. Лазерная резка

При ремонте прецизионных деталей (мембран, пружин, тонких прокладок) используется лазерная резка. Она обеспечивает ширину реза 0,1–0,3 мм и минимальную шероховатость кромки (Ra 1,6–3,2 мкм). После лазерной резки деталь, как правило, не требует дополнительной механической обработки. Пример: изготовление прокладки для уплотнения фланца датчика давления из листа паронита толщиной 0,8 мм – лазер обеспечивает идеально гладкий край без расслоения.

3.3. Механическая резка труборезами и дисковой пилой

Для медных и нержавеющих импульсных трубок диаметром 6–22 мм предпочтительна механическая резка вращающимся труборезом. Она не вызывает нагрева и не изменяет структуру металла, что важно для последующей развальцовки или нарезания резьбы. Контроль: перпендикулярность торца (не более 0,5° отклонения) и отсутствие заусенцев (обязательно удаляются шабером).

Таблица 2 – Выбор метода резки в зависимости от материала и толщины (ремонт КИПиА)

| Материал | Толщина, мм | Рекомендуемый метод | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т) | 0,5–2 | Лазерная резка | Высокая точность, нет деформации |
| Нержавеющая сталь | 3–20 | Плазменная резка | Экономическая эффективность |
| Медь, латунь | 1–10 | Плазменная или механическая (ленточная пила) | Механическая – для чистоты поверхности |
| Алюминиевые сплавы | 2–15 | Плазменная резка (аргон) | Предотвращение окисления |
| Фторопласт, паронит | 0,5–5 | Лазерная резка (или высечной нож) | Для прокладок и уплотнений |

4. Аддитивные технологии (3D-печать) в производстве и ремонте КИПиА

Слесарь 5–6 разряда должен быть знаком с возможностями аддитивных технологий, которые активно внедряются на ремонтных предприятиях для изготовления нестандартных деталей.

4.1. FDM-печать термопластами

Используется для создания вспомогательной оснастки: шаблонов для гибки трубок, прототипов кронштейнов, защитных колпаков. Материалы: ABS, PETG, нейлон (стойкий к маслам). Ограничение: не применяется для деталей, работающих при температуре выше 80 °C или под высоким давлением.

4.2. Печать металлом (SLM – селективное лазерное сплавление)

В специализированных сервисных центрах изготавливают детали, которые невозможно купить в розницу: переходные штуцеры нестандартной формы, корпуса малых серий датчиков, элементы крепления из нержавеющей стали или титана. Прочность таких деталей достигает 90–95% от кованых аналогов.

Пример из практики: для замены сломанного кронштейна датчика уровня на импортном оборудовании, поставляемом под заказ (срок 3 месяца), деталь спроектировали по образцу и напечатали из нержавеющей стали 316L за 48 часов. После механической доводки (обработка посадочных мест) кронштейн успешно эксплуатируется в течение года.

5. Контроль качества технологических операций при ремонте КИПиА

Для слесаря высокого разряда обязательным является умение применять неразрушающие методы контроля (НК) после выполнения сварочных, паяльных и механических операций.

5.1. Визуальный и измерительный контроль

- Визуальный (лупа 4–10×) – выявление трещин, пор, подрезов, непроваров.

- Измерительный – штангенциркуль, микрометр, нутромер для проверки геометрии после наплавки или механической обработки.

5.2. Контроль герметичности

- Пневматический (опрессовка) – наиболее распространён для импульсных линий и корпусов. Давление испытаний – 1,25–1,5 от рабочего. Обнаружение течей – обмыливанием или погружением в воду.

- Гелиевый течеискатель – для ответственных узлов (вакуумные системы, взрывозащищённые корпуса). Чувствительность до 10⁻⁹ м³·Па/с.

5.3. Металлографический контроль (после сварки)

Для критических сварных швов (например, сильфонных узлов) вырезают образец-свидетель, шлифуют и травят для выявления микроструктуры. Нормы: отсутствие пор, неметаллических включений, пережога.

Заключение

Для слесаря КИПиА 4–6 разряда знание современных технологических процессов (прецизионная сварка, пайка в контролируемой атмосфере, лазерная и плазменная резка, аддитивное производство) и методов контроля качества является основой для принятия грамотных решений при ремонте и модернизации оборудования. Это позволяет не только восстановить работоспособность прибора с заводскими характеристиками, но и снизить время простоя производства. Постоянное повышение квалификации в области технологий производства – залог востребованности специалиста и безопасности технологических процессов.

Вопросы для самопроверки

- Почему для сварки тонкостенных сильфонов (0,1–0,3 мм) нельзя использовать ручную дуговую сварку (ММА)? Какие методы предпочтительны и почему?

- Какие требования предъявляются к припоям для пайки термопарных проводов? Какой припой исключает появление паразитной термо-ЭДС?

- В каких случаях при ремонте КИПиА целесообразно применять лазерную резку вместо плазменной? Приведите два примера.

- Какие методы неразрушающего контроля применяются для проверки герметичности сварных швов корпуса датчика давления, работающего при давлении 40 МПа?

- Перечислите преимущества и ограничения аддитивного производства (3D-печать металлом) при изготовлении нестандартных деталей КИПиА.

- Какие меры безопасности необходимо соблюдать при выполнении аргонодуговой сварки в замкнутом объёме (шкаф, отсек)? Почему вентиляция критически важна?

- Чем отличается печная пайка от пайки открытым пламенем? В каких узлах КИПиА предпочтительна печная пайка?